## Calibración
PROGRAMA DE CALIBRACIONES, COMPROBACIONES Y MANTENIMIENTO | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN
|  | 2026-07-10 | [16 empty] | F2T09-03 | F2T09-03
EQUIPO | IDENTIFICACIÓN INTERNA | SERIE | MARCA | MODELO | MAGNITUD | UNIDADES | DIVISIÓN DE ESCALA | RANGO | EXACTITUD | CALIBRACIÓN ACREDITADA | PUNTOS A CALIBRAR | PERIODO | COSTO DE ULTIMA CALIBRACION | ULTIMA CALIBRACIÓN | CALIBRADO POR | PROXIMA CALIBRACIÓN | TIEMPO DE ALARMA | ESTADO DE CALIBRACIÓN | ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
Micrómetro | LENC-EP-001 | 67313137 | Mitutoyo | 293-240-30 | Longitud | mm | 0.001 | 0 - 25 mm | 0.004 | SI | Full Scale | 73 | 191530 | 2026-05-06 | Equipos y Controles ECI | 2032-06-06 | 2032-04-07 | CALIBRADO | USO
Regla graduada | LENC-EP-002 | 1709 | Mitutoyo | 182-302 | Longitud | mm | 1 | 0 - 150 mm | 0.1 | SI | Full Scale | 75 | 0 | 2020-04-06 | Pinzuar | 2026-07-06 | 2026-05-07 | VENCIDO | USO
Regla graduada | LENC-EP-003 | 1612 | Mitutoyo | 182-305 | Longitud | mm | 1 | 0 - 300 mm | 0.13 | SI | Full Scale | 72 | 92000 | 2021-11-11 | Pinzuar | 2027-11-11 | 2027-09-12 | CALIBRADO | USO
Regla graduada | LENC-EP-004 | 1608 | Mitutoyo | 182-307 | Longitud | mm | 1 | 0 - 500 mm | 0.2 | SI | Full Scale | 75 | 0 | 2020-04-06 | Pinzuar | 2026-07-06 | 2026-05-07 | VENCIDO | USO
Regla graduada | LENC-EP-005 | 1708 | Mitutoyo | 182-309 | Longitud | mm | 1 | 0 - 1000 mm | 0.2 | SI | Full Scale | 72 | 101000 | 2021-11-11 | Pinzuar | 2027-11-11 | 2027-09-12 | CALIBRADO | USO
Pie de rey | LENC-EP-008 | A25192860 | Mitutoyo | 500-197-30 (CD-8 "ASX) | Longitud | mm | 0.01 | 0 a 200mm | 0.01 | SI | Full Scale | 12 |  | 2026-05-14 | Equipos y Controles | 2027-05-14 | 2027-03-30 | CALIBRADO | USO | Equipo nuevo-pendiente por llegar
Rigidez dielectrica | LENC-EP-009 | 15091366 | Kikusui | TOS 5051 | Tensión | kV | 1 | Tensión continua 500 V a 5000 V Tensión alterna 500 V a 5000 V | 0.05 | SI | 500 VAC a 5000 VAC 500 VDC a 5000 VDC | 42 | 550000 | 2023-03-22 | Colmetrik | 2026-09-22 | 2026-07-24 | CALIBRADO | USO
Rigidez dielectrica | LENC-EP-009 | 15091366 | Kikusui | TOS 5051 | Tiempo | s | 0.1 | 5 s; 30 s ; 60 s | 0.05 | SI | 5 s 30 s 60 s | 42 | 0 | 2023-03-23 | Colmetrik | 2026-09-23 | 2026-07-25 | CALIBRADO | USO
Rigidez dielectrica | LENC-EP-009 | 15091366 | Kikusui | TOS 5051 | Corriente de Fuga | mA | 0.1 | Corriente continua 0,1 mA a 10 mA Corriente alterna 0,1 mA a 110 mA | 0.05 | SI | (0,1 - 0,5 - 0,9 - 1 - 5 - 9 - 10 - 50 - 100) mA | 36 | 0 | 2024-03-18 | Colmetrik SAE | 2027-03-18 | 2027-01-17 | CALIBRADO | USO
Medidor de temperatura de 20 canales | LENC-EP-010 | S5D200842 | Yokogawa | DX220-1-2 | Temperatura | °C | 0.1 | 10°C, 25°C; 50°C; 100°C | 0,4% rdg + 1°C | SI | 25°C, 70°C, 130°C | 36 | 0 | 2025-09-12 | ATE medical group | 2028-09-12 | 2028-07-14 | CALIBRADO | USO
LENC-EP-011
LENC-EP-012
Hilo incandescente | LENC-EP-013 | 1ITU718693 | Yokogawa | UT35A | Temperatura | °C | 0.1 | 635°C; 850°C; 975°C | 0,1% rdg + 1°C | SI | 635°C, 850°C, 975°C | 24 | 380000 | 2024-10-02 | Unión Metrologíca | 2026-10-02 | 2026-08-03 | CALIBRADO | USO
LENC-EP-014
Camara de temperatura y humedad | LENC-EP-015 | sin especificar | C.A Korea | TEM12500 | Temperatura | °C | 0.01 | -50°C a 150°C | 0.03 | SI | -25, -5, 25, 70 y 127 °C | N/A | 1038870 | 2026-04-07 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Ya no se calibrara el equipo, ya que deja de ser equipo principal
Camara de temperatura y humedad | LENC-EP-015 | sin especificar | C.A Korea | TEM12500 | Humedad Relativa | %HR | 0.1 | 0%HR a 100%HR | 0.03 | SI | 45, 55, 90 y 95 % | N/A | 724710 | 2026-04-07 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Ya no se calibrara el equipo, ya que deja de ser equipo principal
Banco de Impacto | LENC-EA-016
Cronometro | LENC-EP-017 | 4FV70 | Extech Instrimens | HW30 | Tiempo | s | 0.01 | 0 a 09:59:50 | 5.8e-05 | SI | 0 a 09:59:50 | 72 | 469526 | 2026-04-11 | Colmetrik | 2032-04-11 | 2032-02-11 | CALIBRADO | USO
Luxometro | LENC-EP-018 | 56036075 | Konica Minolta | T10 | Luxometria | LX | 0.1 | 0 a 2999000 | 0.05 | SI | 48 | 60 | 450000 | 2023-10-19 | Higielectronix | 2028-10-19 | 2028-08-20 | CALIBRADO | USO
Pie de rey | LENC-EP-019 | 94206 | Mitutoyo | 500-193-30 (CD-12"ASX | Longitud | mm | 0.01 | 0 a 300mm | 0.01 | SI | Full Scale | 12 | 179809 | 2026-05-19 | Equipos y Controles | 2027-05-19 | 2027-03-20 | CALIBRADO | USO
Torcometro | LENC-EP-020 | 6ES100549 | Mountz | 800-456-1828 | Par Torsional | Nm | 0.001 | 0.4 a 6 Nm | 0.06 | SI | Full Scale | 17 | 0 | 2025-09-24 | Dishegro | 2027-02-24 | 2026-12-26 | CALIBRADO | USO
Torcometro | LENC-EP-021 | 419306J | Tohnichi | RTS120CN | Par Torsional | cNm | 1 | 20 - 120 cNm | 0.06 | SI | 20 % ; 60 % ; 100 % | 24 | 195000 | 2025-09-24 | Dishegro | 2027-09-24 | 2027-07-26 | CALIBRADO | USO
Medidor de pH | LENC-EP-022 | H01300495 | Hanna | HI 98100 | Potencial de Hidrogeno | ph | 0.01 | 2 ph a 14 ph | 0.2 | SI | 2 pH a 12 pH | 72 | 0 | 2020-06-30 | CM & CIA | 2026-06-30 | 2026-05-01 | VENCIDO | USO | CALIBRACION
Dinamometro | LENC-EP-023 | 14-0009-02 | Mecmesin | BFG 200N | Fuerza | N | 0.001 | 0 a 200N | 0.005 | SI | 0,5N a 200N | 28 | 743096 | 2026-03-02 | SERVINTEGRAL LTDA | 2028-07-02 | 2028-05-03 | CALIBRADO | USO
Medidor de temperatura y humedad Dataloger | LENC-EP-024 | 180815807 | Extech Instrimens | RHT20 | Temperatura | °C | 0.1 | -15 to +158 °C | 1 | SI | 5 °C, 15 °C, 20 °C, 35 °C, 50 °C, 70 °C | 60 | 595000 | 2026-03-25 | CONAMET | 2031-03-25 | 2031-01-24 | CALIBRADO | USO | CALIBRACION
Medidor de temperatura y humedad Dataloger | LENC-EP-024 | 180815807 | Extech Instrimens | RHT20 | Humedad Relativa | % HR | 0.1 | 0 a 100% | 0.03 | SI | 40%,45%, 55%, 65%,80%,95% | 60 | 595000 | 2026-03-17 | CONAMET | 2031-03-17 | 2031-01-16 | CALIBRADO | USO | CALIBRACION
Balanza Electronica | LENC-EP-025 | 190010615 | Vibra | AB3202 | Masa | g | 0.01 | 0,001 a 3200 g | 0.01 | SI | 0,001 a 3200 g | 36 | 273000 | 2024-10-23 | Unión Metrologíca | 2027-10-23 | 2027-08-24 | CALIBRADO | USO
Flexometro | LENC-EP-026 | sin especificar | Tajima | HILOCK-19 | Longitud | mm | 1 | 0.01m a 5m | 1 | SI | Full Scale | 30 | 136900 | 2023-10-18 | Pinzuar | 2026-04-18 | 2026-02-17 | VENCIDO | USO | En espera de que el equipo sea eviado a ATE MEDICAL
LENC-EP-027
Multimetro | LENC-EP-028 | 3146A37000 | Hewlett Packard | HP34401 | Tensión | V | 0.001 | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 1,00% + 0,03% | SI | 100mV a 750V AC 100mV a 1000V DC | 30 | 1045000 | 2023-10-26 | Colmetrik | 2026-04-26 | 2026-02-25 | VENCIDO | USO | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Multimetro | LENC-EP-028 | 3146A37000 | Hewlett Packard | HP34401 | Corriente | A | 1e-05 | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 1,00% + 0,04% | SI | 0,0002 mA a 3A | 30 | 0 | 2023-10-26 | Colmetrik | 2026-04-26 | 2026-02-25 | VENCIDO | USO | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Multimetro | LENC-EP-028 | 3146A37000 | Hewlett Packard | HP34401 | Resistencia | Ω | 0.001 | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 0,0030% + 0,0030 | SI | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 30 | 0 | 2023-10-26 | Colmetrik | 2026-04-26 | 2026-02-25 | VENCIDO | USO | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Multimetro | LENC-EP-028 | 3146A37000 | Hewlett Packard | HP34401 | Frecuencia | Hz | 0.001 | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 0.0002 | SI | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 30 | 0 | 2023-10-26 | Colmetrik | 2026-04-26 | 2026-02-25 | VENCIDO | USO | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Medidor de resistencia de aislamiento | LENC-EP-029 | UK001516 | Kikusui | TOS 7200 | Tensión | V | 0.1 | Tenión continua 100 V a 1000 V | 1% + 1V | SI | Tenión continua 100 V a 1000 V | 40 | 0 | 2023-10-30 | Colmetrik | 2027-02-28 | 2026-12-30 | CALIBRADO | USO
Medidor de resistencia de aislamiento | LENC-EP-029 | UK001516 | Kikusui | TOS 7200 | Resistencia | Ω | 0.001 | 2 MΩ a 1000MΩ | 2% / ±(100 ppm+20 ms) | SI | Resistencia 2 MΩ a 1000MΩ | 40 | 0 | 2023-10-25 | Colmetrik | 2027-02-25 | 2026-12-27 | CALIBRADO | USO
LENC-EP-030
Medidor de baja resistencia | LENC-EP-031 | SF002709 | Kikusui | 6210 | Resistencia | Ω | 0.001 | Resistencia 1 mΩ a 100mΩ | ± 2% + 0,003 | SI | 1 mΩ a 100mΩ | 66 | 676117 | 2026-04-09 | Colmetrik | 2031-10-09 | 2031-08-10 | CALIBRADO | USO
Medidor de baja resistencia | LENC-EP-031 | SF002709 | Kikusui | 6210 | Corriente | A | 0.1 | 6A a 60A | ± 1% +0,4 | SI | 6A a 60A | 66 | 1173815 | 2026-04-08 | Colmetrik | 2031-10-08 | 2031-08-09 | CALIBRADO | USO
Medidor de baja resistencia | LENC-EP-031 | SF002709 | Kikusui | 6210 | Tensión | V | 0.01 | 0V a 6V | ± 1% + 0,02 | SI | 0,01 V a 6 V | 36 | 375620 | 2026-04-09 | Colmetrik | 2029-04-09 | 2029-02-08 | CALIBRADO | USO
Compresor | LENC-EA-032
Base para micrometro | LENC-EA-033
Espectroradiometro | LENC-EP-034
LENC-EP-035
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Corriente | A | 0.1 | 0,5 A a 20 A | (0,4 read value + 0,1% range + 1 digito | SI | 0,5 A a 20 A | 36 | 0 | 2023-11-08 | Colmetrik | 2026-11-08 | 2026-09-09 | CALIBRADO | USO
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Frecuencua | Hz | 0.001 | 45 HZ a 70 HZ | ± (0,1% read value + 1 digito) Hz / 0,5% | SI | 45 HZ a 70 HZ | 36 | 0 | 2023-11-07 | Colmetrik | 2026-11-07 | 2026-09-08 | CALIBRADO | USO
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Potencia | W | 0.001 | 30 W a 600 W | (0,4 read value + 0,1% range + 1 digito | SI | 30 W a 600 W | 36 | 350000 | 2023-11-07 | Colmetrik | 2026-11-07 | 2026-09-08 | CALIBRADO | USO
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Factor de Potencia | F.P | 0.001 | 0,3 a 0,9 | (0,4 read value + 0,1% range + 1 digito | SI | 0,3 a 0,9 | 66 | 831916 | 2021-04-29 | Asmet | 2026-10-29 | 2026-08-30 | CALIBRADO | USO
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Armonicos | % | 0.001 | THD = 1.8 %, THD = 35.1 % | (0,4 read value + 0,1% range + 1 digito | SI | THD = 1.8 %, THD = 35.1 % | 66 | 5756444.82 | 2021-04-29 | CENAM | 2026-10-29 | 2026-08-30 | CALIBRADO | USO
Fuente de voltaje en DC | LENC-EA-037
Fuente de voltaje en AC | LENC-EA-038
Esfera 4π | LENC-EA-039
Bombilla de verificación | LENC-EA-040
Bombilla de verificación | LENC-EA-041
42
Ducha grado de protección IP X3-X4 | LENC-EP-043 | Z1054 | Lisun Group | JL 34S | Presión | psi | 0.1 | Presión 0,1 a 30 psi | 0.016 | SI | 3 psi a 30 psi | 66 | 217800 | 2022-05-26 | Colmetrik | 2027-11-26 | 2027-09-27 | CALIBRADO | USO
Arco grado de protección IP X3 -X4 | LENC-EP-044 | SOLS20180519-A11 | Lisun Group | JL 34S | Flujo | l/min | 0.5 | 2.5 l/min; 3.5 l/min; 5 l/min | 0.02 | SI | 2.5 l/min; 3.5 l/min; 5 l/min | 66 | 0 | 2026-02-27 | Colmetrik | 2031-08-27 | 2031-06-28 | CALIBRADO | USO
Arco grado de protección IP X3 -X4 | LENC-EP-044 | SOLS20180519-A11 HC686552720801 | Lisun Group | JL 34S | Presión | psi | 2 | 0,1 a 30 psi | 0.025 | SI | 0,1 a 30 psi | 66 | 0 | 2026-02-27 | Colmetrik | 2031-08-27 | 2031-06-28 | CALIBRADO | USO
Grado de protección IP X5 -X6 | LENC-EP-045 | T1808022/T201811022 | Lisun Group | JL 56 | Flujo | l/min | 0.1 | 10-12-15 l/min | 0.0005 | SI | 10-12-15 l/min | 72 | 0 | 2026-02-27 | Colmetrik | 2032-02-27 | 2031-12-29 | CALIBRADO | USO
Grado de protección IP X5 -X6 | LENC-EP-045 | T1811026/T201811022 | Lisun Group | JL 56 | Flujo | l/min | 0.1 | 95-100-105 l/min | 0.0005 | SI | 95-100-105 l/min | 72 | 0 | 2026-02-27 | Colmetrik | 2032-02-27 | 2031-12-29 | CALIBRADO | USO
Tanque IP X7 | LENC-EP-046
Galgas de IP | LENC-EP-047
Cabina de polvo | LENC-EP-048 | SOLS20180519-A10- IE4Z-61949 | Lisun Group | SC-015 | Presión | Kpa | 0.001 | 0,1 a 0,5 psi | No Especifica | SI | 0,1 a 0,5 psi | 72 | 0 | 2026-02-27 | Colmetrik | 2032-02-27 | 2031-12-29 | CALIBRADO | USO
Camara Salina | LENC-EP-049 | SOLS20180571 | Lisun Group | YWX/Q-010 | Presión | psi | 2 | 0 A 30 psi | 0.02 | SI | 0 A 30 PSI | 68 | 0 | 2026-02-27 | Colmetrik | 2031-10-27 | 2031-08-28 | CALIBRADO | USO
Camara Salina | LENC-EP-049 | SOLS20180571 | Lisun Group | YWX/Q-010 | Temperatura | °C | 0.1 | 35°C | 0.02 | SI | 35°C | 68 | 0 | 2026-02-27 | Colmetrik | 2031-10-27 | 2031-08-28 | CALIBRADO | USO
50
Banco de vibraciones | LENC-EA-051
Quemador de aguja | LENC-EP-052 | T201811018 | Lisun Group | ZY-3 | Tiempo | s | 0.01 | 10 s a 60 s | 0.5 | SI | 10 s a 60 s | 32 | 330000 | 2023-10-18 | Colmetrik | 2026-06-18 | 2026-04-19 | VENCIDO | USO | Pendiente aprobación de PO
Quemador de aguja | LENC-EP-052 | T201811018 | Lisun Group | ZY-3 | Temperatura | °C | 0.1 | 100 °C a 700 °C | 1 | SI | 100 °C a 700 °C | 32 | 599760 | 2026-02-20 | Unión Metrologíca | 2028-10-20 | 2028-08-21 | CALIBRADO | USO
Flamabilidad horizontal y vertical | LENC-EP-053 | T201811019 | Lisun Group | HVR-LS | Tiempo | s | 0.01 | 10 s a 60 s | 0.5 | SI | 10 s a 60 s | 42 | 0 | 2023-03-14 | Colmetrik | 2026-09-14 | 2026-07-16 | CALIBRADO | USO
Flamabilidad horizontal y vertical | LENC-EP-053 | T201811019 | Lisun Group | HVR-LS | Temperatura | °C | 0.1 | 100 °C a 700 °C | 1 | SI | 100 °C a 700 °C | 78 | 0 | 2020-03-17 | Unión Metrologíca | 2026-09-17 | 2026-07-19 | CALIBRADO | USO
Dispositivo de presión de bola | LENC-EP-054 | T201811020 | Lisun Group | ZBP-T | Masa | g | NA | 2000 g | 0.05 | SI | 2000 g | N/A | 50000 | 2021-02-19 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
55
56
57
58
59
Salinometro | LENC-EP-060 | LENC-EP-060 | Brixco | No Especifica | Porcentaje | kg/m3 | 1 | 0 - 10 | 0.02 | SI | 0 - 10 | 60 | 0 | 2020-06-19 | Metrología Análitica | 2025-06-19 | 2025-04-20 | FUERA DE USO | USO
Densimetro | LENC-EP-061 | LENC-EP-061 | Brixco | No Especifica | Gravedad Especifica | kg/m3 | 0.1 | 1,000 - 1,100 | 0.02 | SI | 1,000 - 1,100 | 60 | 0 | 2020-06-19 | Metrología Análitica | 2025-06-19 | 2025-04-20 | FUERA DE USO | USO
Masa para aplastamiento 20Kg | LENC-EP-068 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 20000 g | 0.05 | SI | 20000 g | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9 kg | LENC-EP-069 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 9000 g | 0.05 | SI | 9000 g | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Impacto IK 02 | LENC-EP-070 | T201811013 | Lisun Group | IKO2 | Energia de Impacto | J | 0.1 | 0.2 | 0.02 | SI | 0,20 J | N/A | 0 | 2018-11-22 | Institute of product quality supervision | #VALUE! | #VALUE! |  | USO | No se calibra, según su uso se realiza compra
Impacto IK 03 | LENC-EP-071 | T201811014 | Lisun Group | IKO3 | Energia de Impacto | J | 0.1 | 0.35 | 0.03 | SI | 0,35 J | N/A | 0 | 2018-11-22 | Institute of product quality supervision | #VALUE! | #VALUE! |  | USO | No se calibra, según su uso se realiza compra
Impacto IK 04 | LENC-EP-072 | T201811015 | Lisun Group | IKO4 | Energia de Impacto | J | 0.1 | 0.5 | 0.04 | SI | 0,50 J | N/A | 0 | 2018-11-22 | Institute of product quality supervision | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | No se calibra, según su uso se realiza compra
Impacto IK 05 | LENC-EP-073 | T201811016 | Lisun Group | IKO5 | Energia de Impacto | J | 0.1 | 0.7 | 0.05 | SI | 0,70 J | N/A | 0 | 2018-11-22 | Institute of product quality supervision | #VALUE! | #VALUE! |  | USO | No se calibra, según su uso se realiza compra
Impacto IK 06 | LENC-EP-074 | T201811017 | Lisun Group | IKO6 | Energia de Impacto | J | 1 | 1 | 0.05 | SI | 1 J | N/A | 0 | 2018-11-22 | Institute of product quality supervision | #VALUE! | #VALUE! |  | USO | No se calibra, según su uso se realiza compra
Fuente de Tensión | LENC-EP-076 | 3030 | Lisun Group | LSP-5KVAS PWM | Tensión | V | 0.1 | 1 V a 300 V | 0.05 | SI | 30 V a 270 V | 66 | 597579 | 2026-04-13 | Colmetrik | 2031-10-13 | 2031-08-29 | CALIBRADO | USO
Bascula | LENC-EP-077 | JK180351 | TRUMAX | Xteel-W-ll SS | Masa | kg | 0.01 | 0 - 50Kg | 0.02 | SI | 0 - 50Kg | 24 | 0 | 2025-02-12 | Unión Metrologíca | 2027-02-12 | 2026-12-29 | CALIBRADO | USO
Masa para aplastamiento 20Kg | LENC-EP-079 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 20 | 0.05 | SI | 20 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa para aplastamiento 11Kg | LENC-EP-080 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 11 kg | 0.05 | SI | 11 kg | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9Kg | LENC-EP-081 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 9 kg | 0.05 | SI | 9 kg | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9Kg | LENC-EP-082 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 9 kg | 0.05 | SI | 9 kg | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9Kg | LENC-EP-083 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 9 kg | 0.05 | SI | 9 kg | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9Kg | LENC-EP-084 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 9 kg | 0.05 | SI | 9 kg | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Soporte de 10Kg | LENC-EP-085 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 10 kg | 0.05 | SI | 10 kg | N/A | 50000 | 2023-11-17 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa de 1 Kg | LENC-EP-091 | sin especificar | NYCE Colombia | Cilindro con Gancho | Masa | kg | NA | 1 kg | 0.05 | SI | 1 kg | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Martillo IK 07 | LENC-EP-092 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 380 | 0.05 | SI | 380 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Martillo IK 08 | LENC-EP-093 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 1440 | 0.05 | SI | 1440 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Martillo IK 09 | LENC-EP-094 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 4700 | 0.05 | SI | 4700 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Martillo IK 10 | LENC-EP-095 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 5000 g | 0.05 | SI | 5000 g | N/A | 51000 | 2023-12-22 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Martillo de IK03 a IK05 | LENC-EP-096 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 130 | 0.05 | SI | 130 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Martillo para 150g | LENC-EP-097 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 30 | 0.05 | SI | 150 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Medidor de vibraciones | LENC-EP-098 | 1808030 6721 | Lisun Group | HY-103 | Velocidad | m/s | 1 | 10 Hz - 55 Hz | 0.02 | SI | 10 Hz - 55 Hz | 47 | 400000 | 2023-06-27 | Metas | 2027-05-27 | 2027-04-12 | CALIBRADO | USO
Tamiz camara de polvo | LENC-EA-099 | 69654 | Pinzuar | Granotest | Longitud | µm | NA | Full | 0.76 | SI | Diametro alambre: 50 µm Aberturas: 75 µm | 60 | 0 | 2023-11-14 | Pinzuar | 2028-11-14 | 2028-09-30 | CALIBRADO | USO
Probeta Plastica de camara salina - 1 | LENC-EA-103 | sin especificar | Lisun Group | No Especifica | Volumen | ml | 1 | 0 - 50 | No Especifica | SI | 0 - 50 | 72 | 0 | 2020-06-08 | Colmetrik | 2026-06-08 | 2026-04-24 | VENCIDO | USO | CALIBRAR Y COMPRAR REPUESTO
Manometro analógico | LENC-EP-107 | Z0239 | Winters | PFQ-ZR | Presión | psi | 1 | 0 - 60 | 0.016 | SI | 0 - 60 | 60 | 217800 | 2022-03-03 | Colmetrik | 2027-03-03 | 2027-01-17 | FUERA DE USO | FUERA DE USO | PRESENTA DAÑO - EN PROCESO DE COMPRA
Manometro analógico | LENC-EP-108 | Z0239 | Winters | PFQ-ZR | Presión | psi | 1 | 0 - 60 | ±1,5% Full Escala | SI | 0 - 60 | 70 | 0 | 2020-07-09 | Colmetrik | 2026-05-09 | 2026-03-25 | VENCIDO | USO | Programado bajo cotizacion
Torcometro digital | LENC-EP-110 | PD106178 | BMS Paddy | No Especifica | Par Torsional | Nm | 0.1 | 10 Nm - 100 Nm | 0.01 | SI | 10 Nm - 100 Nm | 31 | 195000 | 2023-09-29 | Dishegro | 2026-04-29 | 2026-03-15 | VENCIDO | USO
Medidor de temperatura | LENC-EP-111 | F0057272 | Hanna | HI-146-00 | Temperatura | °C | 0.1 | 10 °C - 70°C | 0.01 | SI | 10 °C - 70°C | 26 | 181500 | 2020-06-19 | Colmetrik | 2022-08-19 | 2022-07-05 | FUERA DE USO | FUERA DE USO | Dado de baja
Medidor de conductividad | LENC-EP-113 | 1090186991 | Hanna | HI98308 | Conductividad | µS | 0.1 | 1µS a 20µS | 0.02 | SI | 1µS a 100µS | 72 | 0 | 2020-06-30 | CM & CIA | 2026-06-30 | 2026-05-16 | VENCIDO | USO | CALIBRACION
Horno | LENC-EP-114 | 133 | Pinzuar | PG-2001 | Temperatura | °C | 0.1 | 25°C 70°C 127°C - 200°C | 0.02 | SI | 25°C 70°C 127°C - 200°C | 72 | 0 | 2020-07-23 | Pinzuar | 2026-07-23 | 2026-06-08 | PROGRAMADO | USO | CALIBRACION
Masa de 2 kg | LENC-EP-116 | sin especificar | NYCE Colombia | Cilindro con Gancho | Masa | kg | NA | 2 | 0.05 | SI | 2 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa de 130 g | LENC-EP-117 | sin especificar | NYCE Colombia | Disco | Masa | g | NA | 130 | 0.05 | SI | 2000 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa de 450 g | LENC-EP-119 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 450 | 0.05 | SI | 450 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Pinza Amperimetrica | LENC-EP-120 | 171129858 | Extech | MA 620 | Corriente Alterna | A | 0.1 | 15 A - 500 A | 0.03 | SI | 15 A - 600 A | 36 | 275000 | 2023-10-27 | Servimeters | 2026-10-27 | 2026-09-12 | CALIBRADO | USO | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Datalogger | LENC-EP-121 | 37277583 | TESTO | 174H | Humedad Relativa | % hr | 0.1 | 45 % hr - 70 % hr | 0.03 | SI | 45 % hr - 70 % hr | 26 | 595000 | 2026-03-27 | CONAMET | 2028-05-27 | 2028-04-12 | CALIBRADO | USO
Datalogger | LENC-EP-121 | 37277583 | TESTO | 174H | Temperatura | °C | 0.1 | 15 °C - 35°C | 0.01 | SI | 15 °C, 20 °C, 35°C | 26 | 595000 | 2026-04-06 | CONAMET | 2028-06-06 | 2028-04-22 | CALIBRADO | USO
Datalogger | LENC-EP-122 | 37297410 | TESTO | 174H | Humedad Relativa | % hr | 0.1 | 45 % hr - 70 % hr | 0.1 | SI | 45 % hr - 70 % hr | 32 | 595000 | 2026-05-14 | CONAMET | 2029-01-14 | 2028-11-30 | CALIBRADO | USO
Datalogger | LENC-EP-122 | 37297410 | TESTO | 174H | Temperatura | °C | 0.1 | 15 °C - 35°C | 0.01 | SI | 15 °C, 20 °C, 35°C | 32 | 595000 | 2026-05-15 | CONAMET | 2029-01-15 | 2028-12-01 | CALIBRADO | USO
Micrometro de peso muerto | LENC-EP-123 | 002 | Clockwise Tools | 2 | Longitud | mm | 0.001 | 0,1 mm - 12,70 mm | 0.001 | SI | 0,1 mm - 12,70 mm | 72 | 0 | 2020-09-03 | Equipos y Controles | 2026-09-03 | 2026-07-20 | CALIBRADO | USO | AJUSTE Y CALIBRACION
Goniómetro Digital | LENC-EP-124 | NA | Gemred | No Especifica | Angulo | ° | 0.01 | 1 ° - 360° | 0.01 | SI | 1 ° - 360° | 72 | 0 | 2020-09-09 | Equipos y Controles | 2026-09-09 | 2026-07-26 | CALIBRADO | USO | AJUSTE Y CALIBRACION
Galga E27 | LENC-EA-126 | LS19080501 / LS19080503 / LS19080502 | Lisun Group | E27 7006-27B-1 / Casquillo E27 7006-27C-1 / E27 7006-28A-1 | Longitud | mm | NA | E27 7006-27B-1 / Casquillo E27 7006-27C-1 / E27 7006-28A-1 | 0.01 | SI | Plano | N/A | 1632700 | 2022-03-02 | Equipos y Controles | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Medidor de Energía | LENC-EP-133 | 1456283 | ELNET | LT | Energía | kWh | 0.001 | 5 %, 100% | 0.2 | SI | 5 %, 100% | 60 | 698000 | 2021-10-13 | Digitron | 2026-10-13 | 2026-08-29 | CALIBRADO | USO
Medidor de Energía | LENC-EP-134 | 1456266 | ELNET | LT | Energía | kWh | 0.001 | 5 %, 100% | 0.2 | SI | 5 %, 100% | 60 | 698000 | 2021-10-13 | Digitron | 2026-10-13 | 2026-08-29 | CALIBRADO | USO
Medidor de Energía | LENC-EP-135 | 1456267 | ELNET | LT | Energía | kWh | 0.001 | 5 %, 100% | 0.2 | SI | 5 %, 100% | 60 | 698000 | 2021-10-13 | Digitron | 2026-10-13 | 2026-08-29 | CALIBRADO | USO
Esfera de Impacto | LENC-EP-136 | No Especifica | No Especifica | No Normalizada | Masa | g | 1 | 500 | Baja | SI | 500 | 60 | 53000 | 2023-11-17 | Unión Metrologíca | 2028-11-17 | 2028-10-03 | CALIBRADO | USO | Verificación interna
Reticula de medición | LENC-EA-137 | NA | MICRSCOPE MIROMETER | No Especifica | Longitud | mm | 0.01 | 0,03 mm - 10 mm | 0.02 | SI | 0,03 mm - 10 mm | 22 | 947200 | 2024-08-14 | Equipos y Controles | 2026-06-14 | 2026-04-30 | VENCIDO | USO
Manometro analógico | LENC-EP-138 | NA | Winters | PFQ Series | Presión | psi | 1 | 0 psi - 60 psi | 2 | SI | 6, 15, 30, 45, 60 | 38 | 202300 | 2026-05-08 | ATE Medical Group | 2029-07-08 | 2029-05-24 | CALIBRADO | USO | Ok
Manometro analógico | LENC-EP-139 | NA | Winters | PQR Series | Presión | psi | 1 | 0 psi - 60 psi | 1.1 | SI | 6, 15, 30, 45, 60 | 38 | 202300 | 2026-05-08 | ATE Medical Group | 2029-07-08 | 2029-05-24 | CALIBRADO | USO | Ok
Manometro analógico | LENC-EP-140 | NA | Winters | PQR Series | Presión | psi | 1 | 0 psi - 60 psi | 1.8 | SI | 6, 15, 30, 45, 60 | 38 | 202300 | 2026-05-08 | ATE Medical Group | 2029-07-08 | 2029-05-24 | CALIBRADO | USO | Ok
Manometro analógico | LENC-EP-141 | NA | Winters | PQR Series | Presión | psi | 1 | 0 psi - 60 psi | 1.16 | SI | 6, 15, 30, 45, 60 | 38 | 202300 | 2026-05-08 | ATE Medical Group | 2029-07-08 | 2029-05-24 | CALIBRADO | USO | OK
Transformador de corriente | LENC-EP-142 | 0700242-3 | Blox | HS600 (Barra) | Relación de transformación | VA | 0.1 | 1 A a 30 A | 0.5 | SI | 2,5 (100% In) | 31 | 31416 | 2026-04-30 | Metrobit | 2028-11-30 | 2028-10-16 | CALIBRADO | USO | Pendiente recoger equipo METROBIT
Transformador de corriente | LENC-EP-143 | 0700243-3 | Blox | HS600 (Barra) | Relación de transformación | VA | 0.1 | 1 A a 30 A | 0.5 | SI | 2,5 (100% In) | 31 | 31416 | 2026-04-30 | Metrobit | 2028-11-30 | 2028-10-16 | CALIBRADO | USO | Pendiente recoger equipo METROBIT
Transformador de corriente | LENC-EP-144 | 0700244-3 | Blox | HS600 (Barra) | Relación de transformación | VA | 0.1 | 1 A a 30 A | 0.5 | SI | 2,5 (100% In) | 31 | 31416 | 2026-04-30 | Metrobit | 2028-11-30 | 2028-10-16 | CALIBRADO | USO | Pendiente recoger equipo METROBIT
Torcometro Digital | LENC-EP-145 | JHDCA050008 | CH338 | Lisun Group | Par Torsional | Nm | 0.01 | 0,00 a 10,00 | Tipo I Clase C | SI | 2, 6, 10 | 53 | 370000 | 2021-11-27 | Servintegral | 2026-04-27 | 2026-03-13 | VENCIDO | USO | En calibración
Medidor de volumen | LENC-EP-148 | K06011650030022 | SIEMENS | FM100 | Volumen | L | 2 | 0 a 9999 | 2 | SI | 5L - 100 L - 250 L | 28 | 225000 | 2024-06-11 | Servimeters | 2026-10-11 | 2026-08-27 | CALIBRADO | USO | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-149 | K06011650030005 | SIEMENS | FM100 | Volumen | L | 2 | 0 a 9999 | 2 | SI | 5L - 100 L - 250 L | 28 | 225000 | 2024-06-11 | Servimeters | 2026-10-11 | 2026-08-27 | CALIBRADO | USO | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-150 | K06011650030009 | SIEMENS | FM100 | Volumen | L | 2 | 0 a 9999 | 2 | SI | 5L - 100 L - 250 L | 28 | 225000 | 2024-06-11 | Servimeters | 2026-10-11 | 2026-08-27 | CALIBRADO | USO | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-151 | Z101285060 | ALEMITE | 3679 | Volumen | L | 1 | 0 a 9999 | 1 | SI | 5L - 100 L - 250 L | 36 | 225000 | 2024-06-08 | Servimeters | 2027-06-08 | 2027-04-24 | CALIBRADO | USO | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-152 | Z101285058 | ALEMITE | 3679 | Volumen | L | 1 | 0 a 9999 | 1 | SI | 5L - 100 L - 250 L | 36 | 225000 | 2024-06-08 | Servimeters | 2027-06-08 | 2027-04-24 | CALIBRADO | USO | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-153 | Z101285063 | ALEMITE | 3679 | Volumen | L | 1 | 0 a 9999 | 1 | SI | 5L - 100 L - 250 L | 25 | 571200 | 2026-04-07 | Servimeters | 2028-05-07 | 2028-03-23 | CALIBRADO | USO | Programado bajo cotizacion
Masa No Normalizada | LENC-EP-154 | No Especifica | No Especifica | No Normalizada | Masa | g | NA | 516.44 | Baja | SI | 516.44 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-155 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 592.61 | Baja | SI | 592.61 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-156 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 238.3 | Baja | SI | 238.3 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa No Normalizada 15 | LENC-EP-157 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | kg | NA | 15 | Baja | SI | 15 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Soporte Masa No Normalizada 15 | LENC-EP-158 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | kg | NA | 15 | Baja | SI | 15 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa 7,35 kg | LENC-EP-159 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 7.35 | Baja | SI | 7350 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-160 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 2020 g | Baja | SI | 2020 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-161 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 3030 g | Baja | SI | 3030 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-162 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 4040 g | Baja | SI | 4040 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-163 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 5050 g | 0.5 | SI | 5050 | N/A | 53000 | 2022-02-28 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Fuente de Tensión | LENC-EP-165 | 8005111125F | Lisun Group | LSP-5KVAS | Tensión | V | NA | 0 - 300 V | 0.1 | SI | 30, 90, 150, 210, 270 V | 40 | 385000 | 2023-11-02 | Colmetrik | 2027-03-02 | 2027-01-16 | CALIBRADO | USO
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-01 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 200 °C | 0.1 | SI | 0°C, 5°C, 12°C, 25°C, 70°C, 130°C; y 220°C | 28 | 1452000 | 2024-12-27 | ATE Medical Group | 2027-04-27 | 2027-03-13 | CALIBRADO | USO
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-02 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 200 °C | 0.1 | SI | 0°C, 5°C, 12°C, 25°C, 70°C, 130°C; y 220°C | 28 | 1452000 | 2024-12-27 | ATE Medical Group | 2027-04-27 | 2027-03-13 | CALIBRADO | USO
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-03 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 200 °C | 0.1 | SI | 0°C, 5°C, 12°C, 25°C, 70°C, 130°C; y 220°C | 28 | 1452000 | 2024-12-27 | ATE Medical Group | 2027-04-27 | 2027-03-13 | CALIBRADO | USO
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-04 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 200 °C | 0.1 | SI | 0°C, 5°C, 12°C, 25°C, 70°C, 130°C; y 220°C | 28 | 1452000 | 2024-12-27 | ATE Medical Group | 2027-04-27 | 2027-03-13 | CALIBRADO | USO
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-05 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 130 °C | 0.1 | SI | 0°C, 5°C, 12°C, 25°C, 70°C y 130°C | 28 | 1452000 | 2024-09-05 | ATE Medical Group | 2027-01-05 | 2026-11-21 | CALIBRADO | USO | TERMOPAR PARA MEDICIÓN DE AGUA
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-06 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 130 °C | 0.1 | SI | 0°C, 5°C, 12°C, 25°C, 70°C y 130°C | 28 | 1452000 | 2024-09-05 | ATE Medical Group | 2027-01-05 | 2026-11-21 | CALIBRADO | USO | TERMOPAR PARA MEDICIÓN DE AGUA
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-07 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 130 °C | 0.1 | SI | 0°C, 5°C, 12°C, 25°C, 70°C y 130°C | 28 | 1452000 | 2024-09-05 | ATE Medical Group | 2027-01-05 | 2026-11-21 | CALIBRADO | USO | TERMOPAR PARA MEDICIÓN DE AGUA
Pinza Amperimetrica | LENC-EP-169 | 143097UEDV | AEMC | 405 / 6000-36-2-0.1 | Corriente | A | 0.1 | 0A - 1000A -AC | 0.1 | SI | 10 a 910 | 24 | 375000 | 2024-07-11 | Servimeters | 2026-07-11 | 2026-05-27 | PROGRAMADO | USO
Medidor de temperatura modulo 1 | LENC-EP-170 | Varias | SENSA | No Especifica | Temperatura | °C | 0.1 | -40 a 250 | 0.1 | SI | -21 a 20°C | 36 | 17775000 | 2023-11-09 | ATE Medical Group | 2026-11-09 | 2026-09-25 | CALIBRADO | USO
Medidor de temperatura modulo 2 | LENC-EP-170-91 | 2021053100440120 | SENSA | No Especifica | Temperatura | °C | 0.1 | -40 a 250 | 0.1 | SI | -21 a 20°C | 36 | 197500 | 2023-11-09 | ATE Medical Group | 2026-11-09 | 2026-09-25 | CALIBRADO | USO
Medidor de temperatura modulo 3 | LENC-EP-170-92 | 2021053100440120 | SENSA | No Especifica | Temperatura | °C | 0.1 | -40 a 250 | 0.1 | SI | -21 a 20°C | 36 | 197500 | 2023-11-09 | ATE Medical Group | 2026-11-09 | 2026-09-25 | CALIBRADO | USO
Medidor de potencia multifuncional | LENC-EP-173 | 2157022802 | ELECNOVA | PD194Z-E20 | Corriente | A | 0.1 | 0 - 5 A | 0.1 | SI | 6 A, 8 A, 10 A | 36 | 0 | 2023-11-10 | Servimeters | 2026-11-10 | 2026-09-26 | CALIBRADO | USO
Medidor de potencia multifuncional | LENC-EP-173 | 2157022802 | ELECNOVA | PD194Z-E20 | Potencia | W | 0.1 | 0 - 3800 W | 0.1 | SI | Full Scale | 36 | 0 | 2023-11-10 | Servimeters | 2026-11-10 | 2026-09-26 | CALIBRADO | USO
Medidor de potencia multifuncional | LENC-EP-173 | 2157022802 | ELECNOVA | PD194Z-E20 | Energía | A | 0.1 | 0 - 3800 W | 0.1 | SI | Full Scale | 36 | 0 | 2023-11-10 | Servimeters | 2026-11-10 | 2026-09-26 | CALIBRADO | USO
Temporizador | LENC-EP-174 | F100WEB21030030 | UPSILON AUTOMATION TECHNOLOGY CO | F6100WE | Tiempo | s | 1 | 2160 a 43200 | 1 | SI | 2160 a 43200 | 36 | 396500 | 2023-10-27 | Colmetrik | 2026-10-27 | 2026-09-12 | CALIBRADO | USO
Cuarto Frio | LENC-EP-175 | LCI-EQ-002-21 | LOSS CONTROL INSTRUMENTS COLOMBIA S.A.S | M12721 | Temperatura | °C | 0.1 | 8, 25, 45 °C | 0.1 | SI | 8, 25, 45 °C | 36 | 1674725 | 2024-08-26 | Conamet / ATE | 2027-08-26 | 2027-07-12 | CALIBRADO | USO
Anemometro | LENC-EP-179 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1 | SI | 0,17, 0,26, 0,36, 5,00, 6,91 m/s | 60 | 540000 | 2021-11-26 | Industries Incymed SAS DE CV | 2026-11-26 | 2026-10-12 | CALIBRADO | USO
Anemometro | LENC-EP-180 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1 | SI | 0,17, 0,26, 0,36, 5,00, 6,91 m/s | 60 | 540000 | 2021-11-26 | Industries Incymed SAS DE CV | 2026-11-26 | 2026-10-12 | CALIBRADO | USO
Anemometro | LENC-EP-181 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1 | SI | 0,17, 0,26, 0,36, 5,00, 6,91 m/s | 60 | 540000 | 2021-11-26 | Industries Incymed SAS DE CV | 2026-11-26 | 2026-10-12 | CALIBRADO | USO
Anemometro | LENC-EP-182 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1 | SI | 0,17, 0,26, 0,36, 5,00, 6,91 m/s | 60 | 540000 | 2021-11-26 | Industries Incymed SAS DE CV | 2026-11-26 | 2026-10-12 | CALIBRADO | USO
Anemometro | LENC-EP-183 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1 | SI | 0,17, 0,26, 0,36, 5,00, 6,91 m/s | 60 | 540000 | 2021-11-26 | Industries Incymed SAS DE CV | 2026-11-26 | 2026-10-12 | CALIBRADO | USO
Anemometro | LENC-EP-184 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1 | SI | 0,17, 0,26, 0,36, 5,00, 6,91 m/s | 60 | 540000 | 2021-11-26 | Industries Incymed SAS DE CV | 2026-11-26 | 2026-10-12 | CALIBRADO | USO
Anemometro | LENC-EP-185 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1 | SI | 0,17, 0,26, 0,36, 5,00, 6,91 m/s | 60 | 540000 | 2021-11-26 | Industries Incymed SAS DE CV | 2026-11-26 | 2026-10-12 | CALIBRADO | USO
Anemometro | LENC-EP-186 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1 | SI | 0,17, 0,26, 0,36, 5,00, 6,91 m/s | 60 | 540000 | 2021-11-26 | Industries Incymed SAS DE CV | 2026-11-26 | 2026-10-12 | CALIBRADO | USO
Anemometro | LENC-EP-187 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1 | SI | 0,17, 0,26, 0,36, 5,00, 6,91 m/s | 60 | 540000 | 2021-11-26 | Industries Incymed SAS DE CV | 2026-11-26 | 2026-10-12 | CALIBRADO | USO
Masa para aplastamiento 20Kg | LENC-EP-188 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 20 | 0.05 | SI | 20 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Masa para aplastamiento 14Kg | LENC-EP-189 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 20 | 0.05 | SI | 20 | N/A | 50000 | 2021-02-12 | Unión Metrologíca | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | USO | Verificación interna
Medidor de espesores digital | LENC-EP-190 | YK05638 | ELCOMETER | 456 | Longitud | µm | 0,1 um | 0,001 um a 1600 um |  | SI | 0,001 um a 1533,90 um | 36 |  | 2023-07-06 | ICCLAB | 2026-07-06 | 2026-05-22 | VENCIDO | USO
Analizador de calidad de energía | LENC-EP-191 | 230429101 | HIOKI | PQ3100 | Voltaje Corriente Potencia Frecuencia Factor de potencia | V A W Hz PF | 0,01 0,01 0,001 0,001 0,0001 | 0-1000V 0-3000A 0-10kW 1 45-65 |  | SI | 0-1000V 0-3000A 0-10kW 1 45-65 | 36 | 0 | 2023-08-04 | SET GAD Metrologia | 2026-08-04 | 2026-06-20 | PROGRAMADO | USO
Medidor de coriente de fuga | LENC-EP-192 | N/A | GW INSTEC | GLC-10000 | Corriente | µA / mA | 0,01 0,1 | 4,0 µA 50 mA | 0.01 | SI | 4µA a 9 mA | 36 | 0 | 2025-02-05 | SET GAD Metrologia | 2028-02-05 | 2027-12-22 | CALIBRADO | USO
Electrical Safety Analyzer | LENC-EP-193 | N/A | GW INSTEC | GPT 15000 | Tensión | VAC VDC | 1 | 0.050kV a 5.000kV 0.050kV a 6.000kV |  | SI | Full Scale | 36 | 0 | N/E | SET GAD Metrologia | #VALUE! | #VALUE! | EN CALIBRACIÓN
Electrical Safety Analyzer | LENC-EP-193 | N/A | GW INSTEC | GPT 15000 | Corriente fuga | mA | 0,001 0,01 0,1 | 1μA a 100.0mA AC 1μAa 20.00mA DC |  | SI | Full Scale | N/E | 0 | N/E | SET GAD Metrologia | #VALUE! | #VALUE! | EN CALIBRACIÓN
Barómetro Digital | LENC-EP-194 | A.135719 | EXTECH | SD700 | Presión | hPa | 0.1 | 10 hPa A hPa 1100 hPa | 1 % F.S | SI | 504,0 - 564,0 - 623,9 - 683,8 - 743,8 - 803,7 - 863, 6 - 923,5 - 1043,4 - 1103,3 | 12 | 0 | 2025-12-23 | ATE Medical Group | 2026-12-23 | 2026-11-08 | CALIBRADO
Barómetro Digital | LENC-EP-194 | A.135719 | EXTECH | SD700 | Temperatura Humedad | °C %hr | 0,1 °C 0,1 %hr | 10 °C a 50 °C 30 %hr a 95 %hr | 0,1 °C 0,1 %hr | SI | 10,6 - 25,7 - 44,8 32,6 - 50,6 - 87,1 | 12 | 0 | 2025-12-22 | ATE Medical Group | 2026-12-22 | 2026-11-07 | CALIBRADO
Tacómetro | LENC-EP-195 | C252220667 | UNI-T | UT373 | Revoluciones por minuto | RPM |  | 2 RPM a 9999 RPM |  | SI | 10- 100 - 500 - 700 - 1000 - 5000 - 7500 10000 - 50000 - 75000 - 99999 | 12 | 0 | 2025-12-18 | SET & GAD Metrología | 2026-12-18 | 2026-11-03 | CALIBRADO
Barómetro Digital | LENC-EP-196 | A.135707 | EXTECH | SD700 | Presión | hPa | 0.1 | 10 hPa A hPa 1100 hPa | 1 % F.S | SI | 504,0 - 564,0 - 623,9 - 683,8 - 743,8 - 803,7 - 863, 6 - 923,5 - 1043,4 - 1103,3 | 12 | 0 | 2025-12-23 | ATE Medical Group | 2026-12-23 | 2026-11-08 | CALIBRADO
Barómetro Digital | LENC-EP-196 | A.135707 | EXTECH | SD700 | Temperatura Humedad | °C %hr | 0,1 °C 0,1 %hr | 10 °C a 50 °C 30 %hr a 95 %hr | 0,1 °C 0,1 %hr | SI | 10,6 - 25,7 - 44,8 32,6 - 50,6 - 87,1 | 12 | 0 | 2025-12-22 | ATE Medical Group | 2026-12-22 | 2026-11-07 | CALIBRADO
Micrometro | LENC-EP-197 | 76314038 | Mitutoyo | 293-330-30 | Longitud | mm | 0.001 | 0 a 25,4 | +/- 0.001 | SI | Full Scale | 12 | 0 | 2026-02-26 | Equipos y Controles Industriales ECI | 2027-02-26 | 2027-01-12 | CALIBRADO
Regla graduada | LENC-EP-198 | Sin especificar | Mitutoyo | 182-305 | Longitud | mm | 0,5 mm | 300 mm | ±0,15 mm | SI | Full Scale | 12 | 0 | 2026-03-02 | Equipos y Controles Industriales ECI | 2027-03-02 | 2027-01-16 | CALIBRADO
Cronómetro | LENC-EP-199 | J507Q01 | CASIO | HS-70W | Tiempo | s | 0.001 | 0 a 09:59:59 | +/- 0,035 | SI | 0 a 09:59:59 | 12 | 0 |  |  | 1900-12-31 | 1900-11-16 | EN CALIBRACIÓN
Manómetro | LENC-EP-200 | EXL-227211 J | EXCEL | MEXG60IB | Presión | psi | 1 | 0 a 60 | ±1,5% | SI | Full Scale | 12 | 0 | 2026-03-25 | DISHEGRO S.A.S | 2027-03-25 | 2027-02-08 | CALIBRADO
Torcómetro | LENC-EP-201 |  | SNAP-ON | ATECH1FQS240 | Par torsional | Nm |  |  |  | SI | 12lbf los demás puntos Full Scale | 12 | 0 |  |  | 1900-12-31 | 1900-11-16 | PROGRAMADO
Cinta Métrica | LENC-EP-202 | 260416 | STANLEY | 30-615 | Longitud | mm | 1 | 0 mm a 5000 mm | 1 | SI | Full Scale | 12 | 0 | 2026-04-16 | AT MEDICAL | 2027-04-16 | 2027-03-02 | CALIBRADO
0
0
[13 empty] | 0 | [7 empty] | LCI-T-0370-21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Se prohíbe la impresión y reproducción total o parcial previa autorización
f
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR |  | 2021-05-26 | [14 empty] | f
f
Adriana Garzón |  | Eduardo Salcedo |  |  | William Vizcaíno | [11 empty] | f
Elabora |  | Revisa |  |  | Aprueba | [11 empty] | f
Formulas:
PROXIMA CALIBRACIÓN = EDATE([ULTIMA CALIBRACIÓN],[PERIODO])
TIEMPO DE ALARMA = [PROXIMA CALIBRACIÓN]-60
ESTADO DE CALIBRACIÓN = IF(TODAY()>[PROXIMA CALIBRACIÓN],"VENCIDO",IF(AND(TODAY()>[TIEMPO DE ALARMA],TODAY()<[PROXIMA CALIBRACIÓN]),"PROGRAMADO",IF(AND(TODAY()>[ULTIMA CALIBRACIÓN],TODAY()<=[PROXIMA CALIBRACIÓN]),"CALIBRADO","VERIFICADO")))
ESTADO DE CALIBRACIÓN = IF(TODAY()>[PROXIMA CALIBRACIÓN],"VENCIDO",IF(AND(TODAY()>[TIEMPO DE ALARMA],TODAY()<[PROXIMA CALIBRACIÓN]),"PROGRAMADO",IF(AND(TODAY()>[ULTIMA CALIBRACIÓN],TODAY()<=[PROXIMA CALIBRACIÓN]),"CALIBRADO",0)))
Note on I6: De acuerdo a los métodos de ensayos del alcance de la acreditación
Note on M6: Valor en meses

## Dados de baja 1
PROGRAMA DE CALIBRACIONES, COMPROBACIONES Y MANTENIMIENTO | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN
|  | 2026-07-10 | [10 empty] | F2T09-03
EQUIPO | IDENTIFICACIÓN INTERNA | SERIE | MARCA | MODELO | MAGNITUD | UNIDADES | DIVISIÓN DE ESCALA | RANGO | EXACTITUD | FECHA DE PUESTA EN MARCHA | FECHA DE RETIRO | MOTIVO DE RETIRO | OBSERVACIONES
Micrómetro | LENC-EP-001 | 67313137 | Mitutoyo | 293-240-30 | Longitud | mm | 0.001 | 0 - 25 mm | 0.004 |  |  |  | En calibración
Regla graduada | LENC-EP-002 | 1709 | Mitutoyo | 182-302 | Longitud | mm | 1 | 0 - 150 mm | 0.1
Regla graduada | LENC-EP-003 | 1612 | Mitutoyo | 182-305 | Longitud | mm | 1 | 0 - 300 mm | 0.13 | 2019 | 2026 | DAÑO Y POCA VISIBILIDAD EN LA MARCACIÓN | SE REALIZA COMPRA DE UN NUEVO EQUIPO Y SE LE ASIGNA LA MISMA IDENTIFICACIÓN INTERNA
Regla graduada | LENC-EP-004 | 1608 | Mitutoyo | 182-307 | Longitud | mm | 1 | 0 - 500 mm | 0.2
Regla graduada | LENC-EP-005 | 1708 | Mitutoyo | 182-309 | Longitud | mm | 1 | 0 - 1000 mm | 0.2
Wattmetro | LENC-EP-008 | AQ32/2884 | Voltech | PM100 | Tiempo | s | 0.1 | 10 min a 3 h | 0.05 | 2019 | 2022 | OBSOLETO | LA IDENTIFICACIÓN INTERN QUEDA LIBRE PARA SU USO
Rigidez dielectrica | LENC-EP-009 | 15091366 | Kikusui | TOS 5051 | Tensión | kV | 1 | Tensión continua 500 V a 5000 V Tensión alterna 500 V a 5000 V | 0.05
Rigidez dielectrica | LENC-EP-009 | 15091366 | Kikusui | TOS 5051 | Tiempo | s | 0.1 | 5 s; 30 s ; 60 s | 0.05
Rigidez dielectrica | LENC-EP-009 | 15091366 | Kikusui | TOS 5051 | Corriente de Fuga | mA | 0.1 | Corriente continua 0,1 mA a 10 mA Corriente alterna 0,1 mA a 110 mA | 0.05
Medidor de temperatura de 20 canales | LENC-EP-010 | S5D200842 | Yokogawa | DX220-1-2 | Temperatura | °C | 0.1 | 10°C, 25°C; 50°C; 100°C | 0,4% rdg + 1°C
Hilo incandescente | LENC-EP-013 | 1ITU718693 | Yokogawa | UT35A | Temperatura | °C | 0.1 | 635°C; 850°C; 975°C | 0,1% rdg + 1°C
Camara de temperatura y humedad | LENC-EP-015 | sin especificar | C.A Korea | TEM12500 | Temperatura | °C | 0.01 | -50°C a 150°C | 0.03 |  |  |  | Ya no se calibrara el equipo, ya que deja de ser equipo principal
Camara de temperatura y humedad | LENC-EP-015 | sin especificar | C.A Korea | TEM12500 | Humedad Relativa | %HR | 0.1 | 0%HR a 100%HR | 0.03 |  |  |  | Ya no se calibrara el equipo, ya que deja de ser equipo principal
Cronometro | LENC-EP-017 | 4FV70 | Extech Instrimens | HW30 | Tiempo | s | 0.01 | 0 a 09:59:50 | 5.8e-05
Luxometro | LENC-EP-018 | 56036075 | Konica Minolta | T10 | Luxometria | LX | 0.1 | 0 a 2999000 | 0.05
Pie de rey | LENC-EP-019 | Sin especificar | Capri Tools | DC202-8 | Longitud | mm | 0.01 | 0 a 200mm / 0 a 8in | 0.01
Torcometro | LENC-EP-020 | 6ES100549 | Mountz | 800-456-1828 | Par Torsional | Nm | 0.001 | 0.4 a 6 Nm | 0.06 |  |  |  | MANTENIMIENTO SIN CALIBRACION
Torcometro | LENC-EP-021 | 419306J | Tohnichi | RTS120CN | Par Torsional | cNm | 1 | 20 - 120 cNm | 0.06
Medidor de pH | LENC-EP-022 | H01300495 | Hanna | HI 98100 | Potencial de Hidrogeno | ph | 0.01 | 2 ph a 14 ph | 0.2 |  |  |  | CALIBRACION
Dinamometro | LENC-EP-023 | 14-0009-02 | Mecmesin | BFG 200N | Fuerza | N | 0.001 | 0 a 200N | 0.005
Medidor de temperatura y humedad Dataloger | LENC-EP-024 | 180815807 | Extech Instrimens | RHT20 | Temperatura | °C | 0.1 | -15 to +158 °C | 1 |  |  |  | CALIBRACION
Medidor de temperatura y humedad Dataloger | LENC-EP-024 | 180815807 | Extech Instrimens | RHT20 | Humedad Relativa | % HR | 0.1 | 0 a 100% | 0.03 |  |  |  | CALIBRACION
Balanza Electronica | LENC-EP-025 | 190010615 | Vibra | AB3202 | Masa | g | 0.01 | 0,001 a 3200 g | 0.01
Flexometro | LENC-EP-026 | sin especificar | Tajima | HILOCK-19 | Longitud | mm | 1 | 0.01m a 5m | 1
Multimetro | LENC-EP-028 | 3146A37000 | Hewlett Packard | HP34401 | Tensión | V | 0.001 | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 1,00% + 0,03% |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Multimetro | LENC-EP-028 | 3146A37000 | Hewlett Packard | HP34401 | Corriente | A | 1e-05 | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 1,00% + 0,04% |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Multimetro | LENC-EP-028 | 3146A37000 | Hewlett Packard | HP34401 | Resistencia | Ω | 0.001 | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 0,0030% + 0,0030 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Multimetro | LENC-EP-028 | 3146A37000 | Hewlett Packard | HP34401 | Frecuencia | Hz | 0.001 | 100mV a 750V AC, 1A a 3A AC, 100mV a 1000V DC, 10mA a 3A DC | 0.0002 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Medidor de resistencia de aislamiento | LENC-EP-029 | UK001516 | Kikusui | TOS 7200 | Tensión | V | 0.1 | Tenión continua 100 V a 1000 V | 1% + 1V
Medidor de resistencia de aislamiento | LENC-EP-029 | UK001516 | Kikusui | TOS 7200 | Resistencia | Ω | 0.001 | 2 MΩ a 1000MΩ | 2% / ±(100 ppm+20 ms)
Medidor de baja resistencia | LENC-EP-031 | SF002709 | Kikusui | 6210 | Resistencia | Ω | 0.001 | Resistencia 1 mΩ a 100mΩ | ± 2% + 0,003
Medidor de baja resistencia | LENC-EP-031 | SF002709 | Kikusui | 6210 | Corriente | A | 0.1 | 6A a 60A | ± 1% +0,4
Medidor de baja resistencia | LENC-EP-031 | SF002709 | Kikusui | 6210 | Tensión | V | 0.01 | 0V a 6V | ± 1% + 0,02
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Corriente | A | 0.1 | 0,5 A a 20 A | (0,4 read value + 0,1% range + 1 digito
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Frecuencua | Hz | 0.001 | 45 HZ a 70 HZ | ± (0,1% read value + 1 digito) Hz / 0,5%
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Potencia | W | 0.001 | 30 W a 600 W | (0,4 read value + 0,1% range + 1 digito
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Factor de Potencia | F.P | 0.001 | 0,3 a 0,9 | (0,4 read value + 0,1% range + 1 digito
Analizador de redes | LENC-EP-036 | WXXYQ100038 | Lisun Group | LS2010 | Armonicos | % | 0.001 | THD = 1.8 %, THD = 35.1 % | (0,4 read value + 0,1% range + 1 digito
Ducha grado de protección IP X3-X4 | LENC-EP-043 | Z1054 | Lisun Group | JL 34S | Presión | psi | 0.1 | Presión 0,1 a 30 psi | 0.016
Arco grado de protección IP X3 -X4 | LENC-EP-044 | SOLS20180519-A11 | Lisun Group | JL 34S | Flujo | l/min | 0.5 | 2.5 l/min; 3.5 l/min; 5 l/min | 0.02
Arco grado de protección IP X3 -X4 | LENC-EP-044 | SOLS20180519-A11 HC686552720801 | Lisun Group | JL 34S | Presión | psi | 2 | 0,1 a 30 psi | 0.025
Grado de protección IP X5 -X6 | LENC-EP-045 | T1808022/T201811022 | Lisun Group | JL 56 | Flujo | l/min | 0.1 | 10-12-15 l/min | 0.0005
Grado de protección IP X5 -X6 | LENC-EP-045 | T1811026/T201811022 | Lisun Group | JL 56 | Flujo | l/min | 0.1 | 95-100-105 l/min | 0.0005
Cabina de polvo | LENC-EP-048 | SOLS20180519-A10- IE4Z-61949 | Lisun Group | SC-015 | Presión | Kpa | 0.001 | 0,1 a 0,5 psi | No Especifica
Camara Salina | LENC-EP-049 | SOLS20180571 | Lisun Group | YWX/Q-010 | Presión | psi | 2 | 0 A 30 psi | 0.02
Camara Salina | LENC-EP-049 | SOLS20180571 | Lisun Group | YWX/Q-010 | Temperatura | °C | 0.1 | 35°C | 0.02
Quemador de aguja | LENC-EP-052 | T201811018 | Lisun Group | ZY-3 | Tiempo | s | 0.01 | 10 s a 60 s | 0.5
Quemador de aguja | LENC-EP-052 | T201811018 | Lisun Group | ZY-3 | Temperatura | °C | 0.1 | 100 °C a 700 °C | 1
Flamabilidad horizontal y vertical | LENC-EP-053 | T201811019 | Lisun Group | HVR-LS | Tiempo | s | 0.01 | 10 s a 60 s | 0.5
Flamabilidad horizontal y vertical | LENC-EP-053 | T201811019 | Lisun Group | HVR-LS | Temperatura | °C | 0.1 | 100 °C a 700 °C | 1
Dispositivo de presión de bola | LENC-EP-054 | T201811020 | Lisun Group | ZBP-T | Masa | g | NA | 2000 g | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Salinometro | LENC-EP-060 | LENC-EP-060 | Brixco | No Especifica | Porcentaje | kg/m3 | 1 | 0 - 10 | 0.02
Densimetro | LENC-EP-061 | LENC-EP-061 | Brixco | No Especifica | Gravedad Especifica | kg/m3 | 0.1 | 1,000 - 1,100 | 0.02
Masa para aplastamiento 20Kg | LENC-EP-068 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 20000 g | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9 kg | LENC-EP-069 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 9000 g | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Impacto IK 02 | LENC-EP-070 | T201811013 | Lisun Group | IKO2 | Energia de Impacto | J | 0.1 | 0.2 | 0.02 |  |  |  | No se calibra, según su uso se realiza compra
Impacto IK 03 | LENC-EP-071 | T201811014 | Lisun Group | IKO3 | Energia de Impacto | J | 0.1 | 0.35 | 0.03 |  |  |  | No se calibra, según su uso se realiza compra
Impacto IK 04 | LENC-EP-072 | T201811015 | Lisun Group | IKO4 | Energia de Impacto | J | 0.1 | 0.5 | 0.04 |  |  |  | No se calibra, según su uso se realiza compra
Impacto IK 05 | LENC-EP-073 | T201811016 | Lisun Group | IKO5 | Energia de Impacto | J | 0.1 | 0.7 | 0.05 |  |  |  | No se calibra, según su uso se realiza compra
Impacto IK 06 | LENC-EP-074 | T201811017 | Lisun Group | IKO6 | Energia de Impacto | J | 1 | 1 | 0.05 |  |  |  | No se calibra, según su uso se realiza compra
Fuente de Tensión | LENC-EP-076 | 3030 | Lisun Group | LSP-5KVAS PWM | Tensión | V | 0.1 | 1 V a 300 V | 0.05
Bascula | LENC-EP-077 | JK180351 | TRUMAX | Xteel-W-ll SS | Masa | kg | 0.01 | 0 - 50Kg | 0.02
Masa para aplastamiento 20Kg | LENC-EP-079 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 20 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa para aplastamiento 11Kg | LENC-EP-080 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 11 kg | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9Kg | LENC-EP-081 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 9 kg | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9Kg | LENC-EP-082 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 9 kg | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9Kg | LENC-EP-083 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 9 kg | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa para aplastamiento 9Kg | LENC-EP-084 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 9 kg | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Soporte de 10Kg | LENC-EP-085 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 10 kg | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa de 1 Kg | LENC-EP-091 | sin especificar | NYCE Colombia | Cilindro con Gancho | Masa | kg | NA | 1 kg | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Martillo IK 07 | LENC-EP-092 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 380 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Martillo IK 08 | LENC-EP-093 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 1440 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Martillo IK 09 | LENC-EP-094 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 4700 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Martillo IK 10 | LENC-EP-095 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 5000 g | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Martillo de IK03 a IK05 | LENC-EP-096 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 130 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Martillo para 150g | LENC-EP-097 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 30 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Medidor de vibraciones | LENC-EP-098 | 1808030 6721 | Lisun Group | HY-103 | Velocidad | m/s | 1 | 10 Hz - 55 Hz | 0.02
Tamiz camara de polvo | LENC-EA-099 | 69654 | Pinzuar | Granotest | Longitud | µm | NA | Full | 0.76
Probeta Plastica de camara salina - 1 | LENC-EA-103 | sin especificar | Lisun Group | No Especifica | Volumen | ml | 1 | 0 - 50 | No Especifica |  |  |  | CALIBRAR Y COMPRAR REPUESTO
Manometro analógico | LENC-EP-107 | Z0239 | Winters | PFQ-ZR | Presión | psi | 1 | 0 - 60 | 0.016 |  |  |  | PRESENTA DAÑO - EN PROCESO DE COMPRA
Manometro analógico | LENC-EP-108 | Z0239 | Winters | PFQ-ZR | Presión | psi | 1 | 0 - 60 | ±1,5% Full Escala |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Torcometro digital | LENC-EP-110 | PD106178 | BMS Paddy | No Especifica | Par Torsional | Nm | 0.1 | 10 Nm - 100 Nm | 0.01
Medidor de temperatura | LENC-EP-111 | F0057272 | Hanna | HI-146-00 | Temperatura | °C | 0.1 | 10 °C - 70°C | 0.01 |  |  |  | Dado de baja
Medidor de conductividad | LENC-EP-113 | 1090186991 | Hanna | HI98308 | Conductividad | µS | 0.1 | 1µS a 20µS | 0.02 |  |  |  | CALIBRACION
Horno | LENC-EP-114 | 133 | Pinzuar | PG-2001 | Temperatura | °C | 0.1 | 25°C 70°C 127°C - 200°C | 0.02 |  |  |  | CALIBRACION
Masa de 2 kg | LENC-EP-116 | sin especificar | NYCE Colombia | Cilindro con Gancho | Masa | kg | NA | 2 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa de 130 g | LENC-EP-117 | sin especificar | NYCE Colombia | Disco | Masa | g | NA | 130 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa de 450 g | LENC-EP-119 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | g | NA | 450 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Pinza Amperimetrica | LENC-EP-120 | 171129858 | Extech | MA 620 | Corriente Alterna | A | 0.1 | 15 A - 500 A | 0.03 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
Datalogger | LENC-EP-121 | 37277583 | TESTO | 174H | Humedad Relativa | % hr | 0.1 | 45 % hr - 70 % hr | 0.03
Datalogger | LENC-EP-121 | 37277583 | TESTO | 174H | Temperatura | °C | 0.1 | 15 °C - 35°C | 0.01
Datalogger | LENC-EP-122 | 37297410 | TESTO | 174H | Humedad Relativa | % hr | 0.1 | 45 % hr - 70 % hr | 0.1
Datalogger | LENC-EP-122 | 37297410 | TESTO | 174H | Temperatura | °C | 0.1 | 15 °C - 35°C | 0.01
Micrometro de peso muerto | LENC-EP-123 | 002 | Clockwise Tools | 2 | Longitud | mm | 0.001 | 0,1 mm - 12,70 mm | 0.001 |  |  |  | AJUSTE Y CALIBRACION
Goniómetro Digital | LENC-EP-124 | NA | Gemred | No Especifica | Angulo | ° | 0.01 | 1 ° - 360° | 0.01 |  |  |  | AJUSTE Y CALIBRACION
Galga E27 | LENC-EA-126 | LS19080501 / LS19080503 / LS19080502 | Lisun Group | E27 7006-27B-1 / Casquillo E27 7006-27C-1 / E27 7006-28A-1 | Longitud | mm | NA | E27 7006-27B-1 / Casquillo E27 7006-27C-1 / E27 7006-28A-1 | 0.01 |  |  |  | Verificación interna
Medidor de Energía | LENC-EP-133 | 1456283 | ELNET | LT | Energía | kWh | 0.001 | 5 %, 100% | 0.2
Medidor de Energía | LENC-EP-134 | 1456266 | ELNET | LT | Energía | kWh | 0.001 | 5 %, 100% | 0.2
Medidor de Energía | LENC-EP-135 | 1456267 | ELNET | LT | Energía | kWh | 0.001 | 5 %, 100% | 0.2
Esfera de Impacto | LENC-EP-136 | No Especifica | No Especifica | No Normalizada | Masa | g | 1 | 500 | Baja |  |  |  | Verificación interna
Reticula de medición | LENC-EA-137 | NA | MICRSCOPE MIROMETER | No Especifica | Longitud | mm | 0.01 | 0,03 mm - 10 mm | 0.02
Manometro analógico | LENC-EP-138 | NA | Winters | PFQ Series | Presión | psi | 1 | 0 psi - 60 psi | 2 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Manometro analógico | LENC-EP-139 | NA | Winters | PQR Series | Presión | psi | 1 | 0 psi - 60 psi | 1.1 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Manometro analógico | LENC-EP-140 | NA | Winters | PQR Series | Presión | psi | 1 | 0 psi - 60 psi | 1.8 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Manometro analógico | LENC-EP-141 | NA | Winters | PQR Series | Presión | psi | 1 | 0 psi - 60 psi | 1.16 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Transformador de corriente | LENC-EP-142 | 0700242-3 | Blox | HS600 (Barra) | Relación de transformación | VA | 0.1 | 1 A a 30 A | 0.5 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Transformador de corriente | LENC-EP-143 | 0700243-3 | Blox | HS600 (Barra) | Relación de transformación | VA | 0.1 | 1 A a 30 A | 0.5 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Transformador de corriente | LENC-EP-144 | 0700244-3 | Blox | HS600 (Barra) | Relación de transformación | VA | 0.1 | 1 A a 30 A | 0.5 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Torcometro Digital | LENC-EP-145 | JHDCA050008 | CH338 | Lisun Group | Par Torsional | Nm | 0.01 | 0,00 a 10,00 | Tipo I Clase C |  |  |  | En calibración
Medidor de volumen | LENC-EP-148 | K06011650030022 | SIEMENS | FM100 | Volumen | L | 2 | 0 a 9999 | 2 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-149 | K06011650030005 | SIEMENS | FM100 | Volumen | L | 2 | 0 a 9999 | 2 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-150 | K06011650030009 | SIEMENS | FM100 | Volumen | L | 2 | 0 a 9999 | 2 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-151 | Z101285060 | ALEMITE | 3679 | Volumen | L | 1 | 0 a 9999 | 1 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-152 | Z101285058 | ALEMITE | 3679 | Volumen | L | 1 | 0 a 9999 | 1 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Medidor de volumen | LENC-EP-153 | Z101285063 | ALEMITE | 3679 | Volumen | L | 1 | 0 a 9999 | 1 |  |  |  | Programado bajo cotizacion
Masa No Normalizada | LENC-EP-154 | No Especifica | No Especifica | No Normalizada | Masa | g | NA | 516.44 | Baja |  |  |  | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-155 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 592.61 | Baja |  |  |  | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-156 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 238.3 | Baja |  |  |  | Verificación interna
Masa No Normalizada 15 | LENC-EP-157 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | kg | NA | 15 | Baja |  |  |  | Verificación interna
Soporte Masa No Normalizada 15 | LENC-EP-158 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | kg | NA | 15 | Baja |  |  |  | Verificación interna
Masa 7,35 kg | LENC-EP-159 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 7.35 | Baja |  |  |  | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-160 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 2020 g | Baja |  |  |  | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-161 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 3030 g | Baja |  |  |  | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-162 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 4040 g | Baja |  |  |  | Verificación interna
Masa No Normalizada | LENC-EP-163 | No Especifica | No Especifica | No Especifica | Masa | g | NA | 5050 g | 0.5 |  |  |  | Verificación interna
Fuente de Tensión | LENC-EP-165 | 8005111125F | Lisun Group | LSP-5KVAS | Tensión | V | NA | 0 - 300 V | 0.1
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-01 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 200 °C | 0.1
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-02 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 200 °C | 0.1
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-03 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 200 °C | 0.1
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-04 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 200 °C | 0.1
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-05 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 130 °C | 0.1 |  |  |  | TERMOPAR PARA MEDICIÓN DE AGUA
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-06 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 130 °C | 0.1 |  |  |  | TERMOPAR PARA MEDICIÓN DE AGUA
Termometro Data Logger | LENC-EP-166-07 | 0102-002433 | Omega | RDXL6SD-USB | Temperatura | °C | 0.1 | 0 a 130 °C | 0.1 |  |  |  | TERMOPAR PARA MEDICIÓN DE AGUA
Pinza Amperimetrica | LENC-EP-169 | 143097UEDV | AEMC | 405 / 6000-36-2-0.1 | Corriente | A | 0.1 | 0A - 1000A -AC | 0.1
Medidor de temperatura modulo 1 | LENC-EP-170 | Varias | SENSA | No Especifica | Temperatura | °C | 0.1 | -40 a 250 | 0.1
Medidor de temperatura modulo 2 | LENC-EP-170-91 | 2021053100440120 | SENSA | No Especifica | Temperatura | °C | 0.1 | -40 a 250 | 0.1
Medidor de temperatura modulo 3 | LENC-EP-170-92 | 2021053100440120 | SENSA | No Especifica | Temperatura | °C | 0.1 | -40 a 250 | 0.1
Medidor de potencia multifuncional | LENC-EP-173 | 2157022802 | ELECNOVA | PD194Z-E20 | Corriente | A | 0.1 | 0 - 5 A | 0.1
Medidor de potencia multifuncional | LENC-EP-173 | 2157022802 | ELECNOVA | PD194Z-E20 | Potencia | W | 0.1 | 0 - 3800 W | 0.1
Medidor de potencia multifuncional | LENC-EP-173 | 2157022802 | ELECNOVA | PD194Z-E20 | Energía | A | 0.1 | 0 - 3800 W | 0.1
Temporizador | LENC-EP-174 | F100WEB21030030 | UPSILON AUTOMATION TECHNOLOGY CO | F6100WE | Tiempo | s | 1 | 2160 a 43200 | 1
Cuarto Frio | LENC-EP-175 | LCI-EQ-002-21 | LOSS CONTROL INSTRUMENTS COLOMBIA S.A.S | M12721 | Temperatura | °C | 0.1 | 8, 25, 45 °C | 0.1
Anemometro | LENC-EP-179 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1
Anemometro | LENC-EP-180 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1
Anemometro | LENC-EP-181 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1
Anemometro | LENC-EP-182 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1
Anemometro | LENC-EP-183 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1
Anemometro | LENC-EP-184 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1
Anemometro | LENC-EP-185 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1
Anemometro | LENC-EP-186 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1
Anemometro | LENC-EP-187 | Sin identificar | Renke | RS-FSJT-N01 | Velocidad de Aire | m/s | 0.1 | 0 a 70 m/s | 0.1
Masa para aplastamiento 20Kg | LENC-EP-188 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 20 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Masa para aplastamiento 14Kg | LENC-EP-189 | sin especificar | NYCE Colombia | No Normalizada | Masa | kg | NA | 20 | 0.05 |  |  |  | Verificación interna
Medidor de espesores digital | LENC-EP-190 | YK05638 | ELCOMETER | 456 | Longitud | µm | 0,1 um | 0,001 um a 1600 um
Analizador de calidad de energía | LENC-EP-191 | 230429101 | HIOKI | PQ3100 | Voltaje Corriente Potencia Frecuencia Factor de potencia | V A W Hz PF | 0,01 0,01 0,001 0,001 0,0001 | 0-1000V 0-3000A 0-10kW 1 45-65
Medidor de coriente de fuga | LENC-EP-192 | N/A | GW INSTEC | GLC-10000 | Corriente | µA / mA | 0,01 0,1 | 4,0 µA 50 mA | 0.01
Electrical Safety Analyzer | LENC-EP-193 | N/A | GW INSTEC | GPT 15000 | Tensión | VAC VDC | 1 | 0.050kV a 5.000kV 0.050kV a 6.000kV
Electrical Safety Analyzer | LENC-EP-193 | N/A | GW INSTEC | GPT 15000 | Corriente fuga | mA | 0,001 0,01 0,1 | 1μA a 100.0mA AC 1μAa 20.00mA DC
Barómetro Digital | LENC-EP-194 | A.135719 | EXTECH | SD700 | Presión | hPa | 0.1 | 10 hPa A hPa 1100 hPa | 1 % F.S
Barómetro Digital | LENC-EP-194 | A.135719 | EXTECH | SD700 | Temperatura Humedad | °C %hr | 0,1 °C 0,1 %hr | 10 °C a 50 °C 30 %hr a 95 %hr | 0,1 °C 0,1 %hr
Tacómetro | LENC-EP-195 | C252220667 | UNI-T | UT373 | Revoluciones por minuto | RPM |  | 2 RPM a 9999 RPM
Barómetro Digital | LENC-EP-196 | A.135707 | EXTECH | SD700 | Presión | hPa | 0.1 | 10 hPa A hPa 1100 hPa | 1 % F.S
Barómetro Digital | LENC-EP-196 | A.135707 | EXTECH | SD700 | Temperatura Humedad | °C %hr | 0,1 °C 0,1 %hr | 10 °C a 50 °C 30 %hr a 95 %hr | 0,1 °C 0,1 %hr
Micrómetro de Exteriores Digital | LENC-EP-197 | 76314038 | Mitutoyo | 293-330-30 | Longitud | mm | 0.001 | 0 a 25,4 | +/- 0.001
Regla graduada | LENC-EP-198 | Sin especificar | Mitutoyo | 182-305 | Longitud | mm | 0,5 mm | 300 mm | ±0,15 mm
Cronómetro | LENC-EP-199 | J507Q01 | CASIO | HS-70W | Tiempo | s | 0.001 | 0 a 09:59:59 | +/- 0,035
Manómetro | LENC-EP-200 | EXL-227211 J | EXCEL | MEXG60IB | Presión | psi | 1 | 0 a 60 | ±1,5%
Torcómetro | LENC-EP-201 |  | SNAP-ON | ATECH1FQS240 | Par torsional | Nm
Cinta Métrica | LENC-EP-202 | 260416 | STANLEY | 30-615 | Longitud | mm | 1 | 0 mm a 5000 mm | 1
LCI-T-0370-21
Se prohíbe la impresión y reproducción total o parcial previa autorización
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR |  | 2021-05-26
Adriana Garzón |  | Eduardo Salcedo |  |  | William Vizcaíno
Elabora |  | Revisa |  |  | Aprueba
Note on I6: De acuerdo a los métodos de ensayos del alcance de la acreditación

## Dados de baja
PROGRAMA DE CALIBRACIONES, COMPROBACIONES Y MANTENIMIENTO
F2T09-03
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-07-10
EQUIPO | IDENTIFICACIÓN INTERNA | SERIE | MARCA | MODELO | MAGNITUD | UNIDADES | DIVISIÓN DE ESCALA | RANGO | EXACTITUD | CALIBRACIÓN ACREDITADA | PUNTOS A CALIBRAR | PERIODO | COSTO DE CALIBRACIÓN | COSTOS ADICIONALES | ULTIMA CALIBRACIÓN | CALIBRADO POR | PROXIMA CALIBRACIÓN | TIEMPO DE ALARMA | ESTADO DE CALIBRACIÓN | ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO | OBSERVACIONES | FECHA
Medidor de temperatura | LENC-EP-112 | F0034156 | Hanna | No Especifica | Temperatura | °C | 0.1 | 10 °C - 70°C | 0.01 | SI | 10 °C - 70°C | 12 | 0 | 0 | 2019-06-17 | Colmetrik | 2020-06-17 | 2020-05-03 | PROGRAMADO | BAJA | Motivo: Rompe el cable de la sonda y no es necesario su recuperación
Medidor de Agua | LENC-EP-132 | Q19HA020203E | JANZ | JV600 | Volumen | m3 |  |  |  | SI |  | 16 | 160000 | 0 | 2019-11-29 | Servimeters | 2021-03-29 | 2021-02-12 | PROGRAMADO | BAJA | Motivo: Calibración con errores muy altos
Se prohíbe la impresión y reproducción total o parcial previa autorización
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR |  | 2021-05-26
Adriana Garzón |  | Eduardo Salcedo |  |  | William Vizcaíno
Elabora |  | Revisa |  |  | Aprueba
Formulas:
PROXIMA CALIBRACIÓN = EDATE([ULTIMA CALIBRACIÓN],[PERIODO])
TIEMPO DE ALARMA = [PROXIMA CALIBRACIÓN]-45
ESTADO DE CALIBRACIÓN = +IF([TIEMPO DE ALARMA]>TODAY(),"CALIBRADO","PROGRAMADO")
Note on I6: De acuerdo a los métodos de ensayos del alcance de la acreditación
Note on M6: Valor en meses
Note on O6: Costos de envio, transporte, embalaje etc.

## Otros
PROGRAMA DE CALIBRACIONES, COMPROBACIONES Y MANTENIMIENTO
F2T09-03
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-07-10
EQUIPO | IDENTIFICACIÓN INTERNA | SERIE | MARCA | MODELO | MAGNITUD | UNIDADES | DIVISIÓN DE ESCALA | RANGO | EXACTITUD | CALIBRACIÓN ACREDITADA | PUNTOS A CALIBRAR | PERIODO | COSTO DE CALIBRACIÓN | COSTOS ADICIONALES | ULTIMA CALIBRACIÓN | CALIBRADO POR | PROXIMA CALIBRACIÓN | TIEMPO DE ALARMA | ESTADO DE CALIBRACIÓN | ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO | OBSERVACIONES | FECHA
Wattmetro | LENC-EP-008 | AQ32/2884 | Voltech | PM100 | Tiempo | s | 0.1 | 10 min a 3 h | 0.05 | SI | 10 min a 3 h | 18 | 393000 | 0 | 2019-10-11 | Colmetrik | 2021-04-11 | 2021-02-25 | PROGRAMADO | SIN USO | No se realiza calibración en tiempo ya que se cambiaron los equipos y dicha calibración ya no es necesaria | 2021-04-07
Medidor de agua fria | LENC-EP-078 | 17 095884 | Controlagua | LXSG-13D3/LFN1 | Flujo | L | 0.025 | 5-100 | 0.02 | SI | Full Scale | 12 | 0 | 0 | 2019-04-24 | Hidrometrica | 2020-04-24 | 2020-03-10 | PROGRAMADO | SIN USO | No se realiza calibración en tiempo ya que se cambiaron los equipos y dicha calibración ya no es necesaria | 2020-04-15
Medidor de agua caliente | LENC-EP-109 | Q17EA080549 | CUW1515 | JANZ | Flujo | L | 0.025 | 100 L- 100 L | 0.02 | SI | 100 L- 100 L | 12 | 0 | 0 | 2020-07-07 | Servimeters | 2021-07-07 | 2021-05-23 | PROGRAMADO | SIN USO | No se realiza calibración en tiempo ya que se cambiaron los equipos y dicha calibración ya no es necesaria | 2021-03-12
Medidor de Agua | LENC-EP-146 | 20039345 | Controlagua | CAM4BB050R100PR | Volumen | L | 0.025 | 25 a 2500 L/h | 2 | SI | Q1: 25 L/h; Q2: 40 L/h: Q3: 2500 L/h | 12 | 160000 | 0 | 2020-09-26 | Hidrometrica | 2021-09-26 | 2021-08-12 | PROGRAMADO | SIN USO | No se realiza calibración en tiempo ya que se cambiaron los equipos y dicha calibración ya no es necesaria | 2021-09-16
Medidor de Agua | LENC-EP-147 | 20039347 | Controlagua | CAM4BB050R100PR | Volumen | L | 0.025 | 25 a 2500 L/h | 2 | SI | Q1: 25 L/h; Q2: 40 L/h: Q3: 2500 L/h | 12 | 160000 | 0 | 2020-09-26 | Hidrometrica | 2021-09-26 | 2021-08-12 | PROGRAMADO | SIN USO | No se realiza calibración en tiempo ya que se cambiaron los equipos y dicha calibración ya no es necesaria | 2021-09-16
SLS-100W Standard Light Source | LENC-EA-040 | CAL02B0211 | Lisun Group | SLS-100W | Temperatura de Color | K | NA | 3012 | 0.003 | SI | 3020 | 24 | 0 | 0 | 2018-11-20 | Shangai institute of quality inspection and technical research | 2020-11-20 | 2020-10-06 | PROGRAMADO | BAJA | Se remplazo por una nueva | 2021-11-10
RLS-100W Standard Light Source | LENC-EA-041 | CAL201807002 | Lisun Group | RLS-100W | Temperatura de Color | K | NA | 3020 | 0.003 | SI | 3012 | 36 | 0 | 0 | 2018-11-20 | Shangai institute of quality inspection and technical research | 2021-11-20 | 2021-10-06 | PROGRAMADO | SIN USO | Auxiliar | 2021-11-10
SLS-100 W Lamp Test Set | LENC-EA-050 | CAL02B0215 | Lisun Group | SLS-100W | Temperatura de Color | K | NA | 3000 K | 0.003 | SI | 3020 K | 36 | 0 | 0 | 2018-11-20 | Shangai institute of quality inspection and technical research | 2021-11-20 | 2021-10-06 | PROGRAMADO | SIN USO | Se remplazo por una nueva | 2021-11-10
Espectroradiometro | LENC-EP-034 | DYGXE120148 | Lisun Group | LMS-900B | Longitud de Onda | nm | 0.001 | 380nm a 780nm | 0.3 | SI | 380nm a 780nm | 37 | 2000000 | 0 | 2018-12-13 | Shangai institute of quality inspection and technical research | 2022-01-13 | 2021-11-29 | PROGRAMADO | USO | No calibrable, se manejara por comprobaciones | 2022-07-26
Se prohíbe la impresión y reproducción total o parcial previa autorización
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR |  | 2021-05-26
Adriana Garzón |  | Eduardo Salcedo |  |  | William Vizcaíno
Elabora |  | Revisa |  |  | Aprueba
Formulas:
PROXIMA CALIBRACIÓN = EDATE([ULTIMA CALIBRACIÓN],[PERIODO])
TIEMPO DE ALARMA = [PROXIMA CALIBRACIÓN]-45
ESTADO DE CALIBRACIÓN = +IF([TIEMPO DE ALARMA]>TODAY(),"CALIBRADO","PROGRAMADO")
Note on I6: De acuerdo a los métodos de ensayos del alcance de la acreditación
Note on M6: Valor en meses
Note on O6: Costos de envio, transporte, embalaje etc.